REPORTE DE PARTIDAS

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

Subdirección de Recursos Materiales

Departamento de Adquisiciones

Anexo 1

Invitación No. – IA-016RJE-I96-2012

| Partida | Especificaciones Técnicas | Cantidad | Unidad de Medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Espectrofotómetro UV-Vis con sistema de doble haz, monocromador Intervalo de longitud de onda de 190-1100 nm Ancho de Banda ≤ 1.5 nm Lámpara de Xenón de alta duración con tiempo de vida de 10 años. Óptica recubierta con cuarzo Promedio de señal en segundos Velocidad de barrido de 24000 nm/min Realice barridos repetitivos 4800 puntos de datos/ min, máximo número de ciclos 999, máximo número de ciclos de tiempo 9999 minutos. Velocidad de barrido en todo el intervalo de al menos 3 segundos. Toma de datos por segundo de al menos 80 puntos. Sea inmune a la luz externa, cuente con rejilla de difracción ≤1200 líneas /nm Detector de fotodiodos dos, límite de resolución ≤ 1.5 nm, con indicador fotométrico de ± 9.9999 ABS y lectura fotométrica ± 3.3 U Abs. Volumen mínimo de muestra 4 µL Luz espuria ≤ 0.05%T (220nm con NaI), ≤ 1%T (198 nm KCl), ≤0.05%T (370nm con NaNO2). Exactitud de longitud de onda ± 0.5 nm a 541.9nm; Reproducibilidad de longitud de onda ± 0.1 nm. Exactitud fotométrica ± 0.005 ABS a 1.0 A con filtros nist 930D, ± 0.01 ABS a 0.2, 0.5, 0.75 ABS (14.2% W/V KNO3, Método TGA); ± 0.1 ABS a 0.292 a 0.865 ABS (60.06 mg/L K2Cr2o7 Método BP. Reproducibiidad fotométrica: desviación máxima <0.004 ABS a 465 nm con filtro NIST 930D a una desviación máxima de 1.0 A en 2 segundos SAT. Desviación estándar: <0.00050 ABS para 10 lecturas con filtro NIST 930D a 546.1nm en 2 seg. SAT. Máxima desviación a 0.5 BAS < 0.003 ABS Desviación estándar para 10 mediciones < 0.003 ABS Estabilidad fotométrica 0.0004 ABS por hora después de 2 horas de operación. Ruido fotométrico a 500 nm < 0.0001 ABS RMS a 0.0 ABS, <0.0005 ABS RMS a 1.0 ABS, < 0.005 ABS RMS a 2.0 ABS. Desviación de línea base de 200 a 850 nm con filtro de ruido 21 aplicado en, línea base correcta ± 0.001 ABS. Compartimiento de medición 13 X 52 X 12 cm permite agregar accesorios. Un par de celdas de cuarzo de 1 cm de paso óptico, una celda circular de 5cm de paso óptico de vidrio y una celda circular de vidrio de 10 cm de paso óptico. Con Sistema para medición de sólidos y sistema de multiceldas estándar y termostatado. Capacidad para usar reflectancia difusa, reflectancia especular, con control de temperatura Peltier, sensores de temperatura por celda y que realice barridos. Que realice validación de líneas espectrales con la misma lámpara de Xenon. El espectrofotómetro debe contar con Software con capacidad para realizar pruebas de cinética,diferentes tipos de cuvas para cinética ( Lineweaver-Burk, Eadie-Hofstee, Hanes-Woolf, Eadie-Scatchard, con disponibilidad de gráficos) El software debe realizar pruebas de color, generar lecturas en concentración, contar con fibra óptica para medición, tener capacidad para realizar curvas de calibración de hasta 30 estándares con 5 réplicas, realizar análisis de muestras foto sensitivas, análisis de reacciones enzimáticas, etc. Realizar lecturas por longitudes de onda prefijadas de hasta 6 longitudes de onda diferentes. Tener capacidad de exportar datos a Excel. Contar con prueba de ruido contra señal medida. El espectrofotómetro y el software deben tener capacidad de auto verificación del sistema, realizar lecturas múltiples de una muestra al menos 5, contar con monitoreo de buenas prácticas de laboratorio, almacenamiento de métodos para cada tipo de muestras. El Software debe tener aplicaciones pre configuradas de fábrica para lecturas puntuales, barridos, concentraciones y mediciones de cinéticas, contar con módulo de control de gráfico para etiquetado automático de picos, zoom formatos para múltiples ordenadas y abscisas, copias y pegar, sobre posición de espectros y presentaciones para publicaciones. En cuanto al procesamiento de datos debe ser avanzado para realizar operaciones matemáticas para aplicar cálculos especiales al espectrograma, operaciones básicas, media, normalización, derivadas hasta de 4 ordenadas, integración y algoritmo de corrección Kubelka-Munk. Contar con energía de operación suministrada por la PC para lo cual ésta última debe ser de las siguientes características: HP Z210 SFF WORKSTATION HP ENERGY STAR 5.0 ENABLED CONFIGURATION HP Z210 SFF 240W 90% EFFICIENT CHASSIS MS WINDOWS 7 PROFESSIONAL 32-BIT OS INTEL XEON E3-1225 3.1 6M 4C 95W GT2 CPU HP 4GB (2X2GB) DDR3-1333 NECC RAM HP 1 TERA SATA 6GB/S 7200 1ST HDD INTEL HD GRAPHICS P3000 HP KEYBOARD HP USB OPTICAL SCROLL MOUSE HP 16X DVD+-RW SUPERMULTI SATA 1ST DRIVE HP 3-3-3 WARRANTY SFF HP SERIAL PORT ADAPTER KIT HP Z210 LOCALIZATION KIT SFF SATA HDD2 CABLE IMPRESORA HP COLOR LASERJET 1215. El proveedor debe dar la Calificación de la Instalación y Operación del software para el equipo (IQ/OQ), así como un curso de al menos cuatro días impartido por el especialista en espectroscopia de UV-VIS con valor curricular y entrenado en la fabrica del productor. | 1 | pieza |